| УТВЕРЖДЕНО Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь 16.12.2013 № 128 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Гигиенический норматив «Показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления» |  |  |

Таблица 1

Показатели микробиологической чистоты изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления

| Показатели микробиологической чистоты изделий медицинского назначения: |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | предназначенных для контакта со слизистыми оболочками, для контакта с кожными покровами вокруг губ и глаз, интимной зоны | предназначенных для контакта с кожными покровами |
| Enterobacteriacea, в 10 г | не допускаются | не допускаются |
| S. aureus, в 10 г | не допускаются | не допускаются |
| P. aeruginosa, в 10 г | не допускаются | не допускаются |
| Суммарное количество бактерий, КОЕ/г | 102 | 103 |
| Суммарное количество дрожжевых и плесневых грибов, КОЕ/г | 0 | 102 |

Таблица 2

Интегральные санитарно-химические показатели безопасности изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления

| Показатель | Значение |
| --- | --- |
| Восстановительные примеси | Не более 1,0 мл 0,02Н раствора серноватистокислого натрия |
| Окисляемость | Не более 5,0 мг О2/л |
| Бромируемость | Не более 0,3 мг Br2/л |
| рН водной вытяжки | 6,0 – 9,0 единиц рН |
| Изменение величины рН вытяжки | ± 1,0 единица рН |
| рН для паст, гелей, жидкостей, эмульсий, порошков и другого | 3,0 – 9,0 единиц рН |

Таблица 3

Показатели допустимого количества миграции химических веществ, выделяющихся из изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления

| Контролируемые показатели | Допустимое количество миграции (ДКМ): |  |
| --- | --- | --- |
|  | в модельную среду, мг/дм3 | в воздух, мг/м3 |
| 1 | 2 | 3 |
| α- метилстирол | 0,100 | 0,04 |
| ацетальдегид | 0,200 | 0,01 |
| ацетон | 0,100 | 0,35 |
| акрилонитрил | 0,020 | 0,03 |
| алюминий | 0,500 | - |
| барий | 0,100 | - |
| бензол | 0,010 | 0,10 |
| бор | 0,500 | - |
| бутиловый спирт | 0,500 | 0,10 |
| водород хлористый | - | 0,10 |
| винил хлористый | 0,010 | 0,01 |
| винилацетат | 0,200 | 0,15 |
| гексаметилендиамин | 0,010 | 0,001 |
| гексан | 0,100 | - |
| гептан | 0,100 | - |
| дибутилфталат | не допускается | не допускается |
| диметилтерефталат | 1,500 | 0,01 |
| диметилформамид | 10,00 | 0,03 |
| диоктилфталат | 2,000 | 0,02 |
| диэтилфталат | 3,000 | 0,01 |
| железо | 0,030 | - |
| изопропиловый спирт | 0,100 | 0,60 |
| кадмий | 0,001 | - |
| капролактам | 0,500 | 0,06 |
| каптакс | 0,150 | 0,05 |
| кобальт | 0,100 | - |
| марганец | 0,100 | - |
| медь | 1,000 | - |
| метилакрилат | 0,020 | 0,01 |
| метилметакрилат | 0,250 | 0,01 |
| метиленхлорид | 7,500 | - |
| метиловый спирт | 0,200 | 0,50 |
| мышьяк | 0,001 | - |
| никель | 0,020 | - |
| пропиловый спирт | 0,100 | 0,30 |
| свинец | 0,030 | - |
| стирол | 0,010 | 0,002 |
| титан | 0,100 | - |
| тиурам | 0,500 | - |
| толуилендиизоцианат | - | 0,002 |
| толуол | 0,500 | 0,60 |
| олово | 1,000 | - |
| фенол | 0,050 | 0,003 |
| формальдегид | 0,100 | 0,003 |
| фтор-ион (суммарно) | 0,500 | - |
| хлорбензол | 0,020 | 0,10 |
| хром (суммарно) | 0,100 | - |
| цинк | 1,000 | - |
| эпихлоргидрин | 0,100 | 0,20 |
| этилацетат | 0,100 | 0,10 |
| этиленгликоль | 1,000 | 1,00 |

Примечания:

1. ДКМ тиурама медицинских изделий, контактирующих с внутренней средой организма, допускается до  0,050 мг/дм3.

2. Миграция цинка из стоматологических пломбировочных материалов не допускается.

Таблица 4

Допустимые уровни содержания вредных веществ в пастах, гелях, порошках, эмульсиях, жидкостях и другом

| Вещество | Допустимый уровень, мг/кг |
| --- | --- |
| мышьяк | не более 5,0 |
| ртуть | не более 1,0 |
| свинец | не более 5,0 |

Таблица 5

Показатели безопасности биологического действия изделий медицинского назначения, медицинской техники и материалов, применяемых для их изготовления

| Показатель | Критерии оценки |
| --- | --- |
| Острая токсичность на теплокровных животных | отсутствие токсического действия |
| Острая токсичность на половых клетках | индекс токсичности от 70 до 120 |
| Индекс местного раздражающего действия | I cut=0 |
| Индекс ирритативного действия | I ir=0 |
| Сенсибилизирующее действие | отсутствие |
| Пирогенное действие | не более 1,40С для трех кроликов |
| Гемолитическое действие | гемолиз эритроцитов не более 2% |
| Имплантационный тест | отсутствие местного патогенного действия на живую ткань |
| Тесты на гемосовместимость | гемосовместимо |
| Цитотоксическое действие | отсутствие |
| Генотоксическое действие | отсутствие |
| Канцерогенное действие | отсутствие |
| Токсическое действие на репродуктивную функцию | отсутствие |